Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia											załącznik nr 5

Zadanie 2 - Przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

|  | OPIS PARAMETRÓW Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt. | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, | TAK |  |
| 4. | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  |
| 5. | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Generator RTG | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 6. | Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) ≥ 30 kHz | Tak |  |
| 7. | Moc [kW] ≥ 30 | Tak |  |
| 8. | Maksymalny pobór prądu [A] ≤ 16 | Tak |  |
| 9. | Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V | Tak |  |
| 10. | Zakres napięć generatora [kV] 40 – 125 kV (podać) | Tak |  |
| 11. | Maksymalny prąd [mA] ≥ 50-400 | Tak |  |
| 12. | Zakres [mAs] <0.2 – >100 | Tak |  |
| 13. | Zakres [mAs] <0.2 – >200 | Tak |  |
| 14. | Minimalny czas ekspozycji [ms] ≤ 1,1 | Tak |  |  | Tak | Bez oceny |
| 15. | Zintegrowany miernik dawki DAP | Tak |  |
|  | Lampa RTG | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 16. | Lampa z anodą wirującą (≥ 3000) | TAK |  |
| 17. | Dwa ogniska lampy | TAK |  |
| 18. | Małe ognisko [mm] ≤ 0,8 | Tak |  |
| 19. | Maksymalna moc na małym ognisku [kW] ≥ 16 | Tak |  |
| 20. | Duże ognisko [mm] ≤ 1,3 | Tak |  |
| 21. | Maksymalna moc na dużym ognisku [kW] ≥ 32 | Tak |  |
| 22. | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU | Tak |  |
| 23. | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | TAK |  |
| 24. | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV bez miernika dawki DAP | TAK |  |
| 25. | Całkowita wartość filtracji (≥ 3.0 mmAl) dla prądu 75 kV z miernikiem dawki DAP | TAK |  |
| 26. | Oświetlenie pola operacyjnego ≥ 160 Lux | TAK |  |
| 27. | Zakres obrotu lampy z kolimatorem +/- 180° | Tak |  |
| 28. | Kolimator z minimum dwoma liniami lasera do ustawienia odległości SID 100 cm | TAK |  |
| 29. | Możliwość wyboru min 3 rodzajów filtracji wewnętrznej kolimatora. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem. | TAK |  |
|  | Kolumna/Ramię | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 30. | Hamulec nożny ruchu wzdłużnego aparatu | TAK |  |
| 31. | Hamulec nożny z funkcją blokady kół do jazdy na wprost | TAK |  |
| 32. | System jezdny składający się z czterech kół jezdnych | TAK |  |
| 33. | Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m [cm x cm] Min. 40 x 40 cm | TAK |  |
| 34. | Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania | TAK |  |
| 35. | Długość kabla zasilającego [m] ≥ 8 | TAK |  |
| 36. | Zakres ruchu ramienia lampy RTG wokół osi pionowej do osi aparatu [°] ≥ 150 | TAK |  |
| 37. | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej ≥+/- 90° | TAK |  |
| 38. | Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] ≥ 2150 | TAK |  |
| 39. | Minimalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [mm] ≤ 445 | TAK |  |
| 40. | Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość od płaszczyzny przedniej aparatu do osi ogniska lampy) [mm] ≥ 1100 | TAK |  |
| 41. | Wymiary transportowe aparatu: [szer./wys. / dł.] | Podać |  |
| 42. | Waga aparatu [kg] (≤ 245 kg) | TAK |  |
|  | Wyposażenie, inne cechy | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 43. | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu | TAK |  |
| 44. | Integracja aparatu z posiadanym systemem archiwizacji IMPAX firmy Agfa | TAK |  |
| 45. | Wykorzystanie detektorów oferowanych w rozwiązaniu typu DR | Podać |  |

|  | Stanowisko technika obsługujące panele DR z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. | Producent | Podać |  |
| 47. | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  |
| 48. | Konsola typu laptop -minimalne wymagania Procesor Intel Core i5 - 6300U,szybkośc min. 3.0GHz, Cache : min.3 MB, karta graficzna min. : Intel® HD Graphics 520, pamięć RAM min: 4GB DDR, dysk twardy min: 500GB, napęd : DVD+/-RW, System operacyjny min : Windows 7 Professional 32-bit, złącza: 1 USB 3.0; 1 USB 3.0; 1 USB Typ-C; 1 Port; 1 VGA; 1 Ekran min : 39,6 cm (15.6") o rozdzielczości nie gorszej niż (1920 x 1080), Komunikacja : Intel 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Bluetooth®, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, stacja dokująca | Tak, podać |  |
| 49. | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  |
| 50. | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  |
| 51. | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR | Tak |  |
| 52. | Konsola przygotowana do obsługi detektorów ≥3 szt. | Tak |  |
| 53. | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  |
| 54. | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  |
| 55. | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  |
| 56. | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak |  |
| 57. | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak |  |
| 58. | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  |
| 59. | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
| 60. | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
| 61. | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |
| 62. | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 63. | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 64. | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, na wezwanie Zamawiającego załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |
| 65. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 66. | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 67. | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 68. | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 69. | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 70. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 71. | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 72. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 73. | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 74. | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 75. | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 76. | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 77. | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 78. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 79. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 80. | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 81. | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 82. | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 83. | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 84. | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 85. | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 86. | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 87. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 88. | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 89. | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 90. | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 91. | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 92. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 93. | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 94. | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 95. | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 96. | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 97. | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 98. | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 99. | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 100. | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna) ,z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłania do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria - oprogramowanie neonatologiczne T2 Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 101. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 102. | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 103. | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 104. | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 105. | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 106. | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 107. | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 108. | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 109. | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 110. | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 111. | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 112. | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 113. | Cathether Processing – algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak Jeśli tak- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 114. | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 115. | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowani/kolimacji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 116. | Płynny obrót obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 117. | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 118. | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 119. | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive) tak, podać | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 120.. | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| 121. | Dystrybucja obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |

| 122. | Licencja na oprogramowanie do analizy anatomicznej i zmian chorobowych dla radiologii mięśniowo-szkieletowej, ortopedii, traumatologii i pediatrii udostępniające interaktywne schematy pomiarowe 2D dla badań CR/DR oraz umożliwiając porównanie wcześniejszych wyników pomiarów i normatywnych wartości odniesienia w celu pomocy w diagnozie zaburzeń i deformacji. Dostępne co najmniej następujące schematy pomiarowe: - pokrycie panewką głowy kości udowej (Acetabular coverage of the femoral head/age), - kąt nadgarstkowy (Carpal Angle/age), -pomiar dalszej nasady kości udowej (Dimensions of distal femoral epiphysis), - kąt skokowo-piętowy i piszczelowo-piętowy (Talo calcaneal & Tibio calcaneal Angle), - wskaźnik śródręczny (Metacarpal Index), - pomiary kątów stopy obciążonej (Angle measurements in the lateral weight bearing foot), - pomiary całej kończyny dolnej (Full Leg Measurements), - kąt szyjkowo-trzonowy (CCD Angle), - kąt Boehlera (Boehler Angle (Adults) ), - piszczel szpotawa (kąt przynasadowy) (Tibia Vara (Metaphyseal Angle) ), - kifoza piersiowa (Thoracic Kyphosis), - kąt Cobba (Cobb Angle), - kąt Fergusona (Ferguson Angle), - kąty stępu AP (Tarsal Angles AP), - kąty stępu LAT (Tarsal Angles LAT), - miednica wg. Schmid’a (Pelvis Schmid). Możliwość zapisywania obrazu badania z pomiarami do katalogu wskazanego przez użytkownika, jako zanonimizowany obraz DICOM Secondary Capture. Możliwość porównywania wartości pomiarów aktualnych z wartościami pomiarów z poprzednich badań, wraz ze wskazaniem różnicy w pomiarach. | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 123. | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 124. | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego |  |

|  | Serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 125. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) | Tak≥ 24 miesiące |  |
| 126. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
| 127. | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
| 128. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] | ≤ 8 godz., podać |  |
| 129. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] | ≤ 24 godz., podać |  |
| 130. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |