załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

MOBLINY APARAT RENTGENOWSKI Z RAMIENIEM C – 1 szt.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPRZĘTU

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „Parametr wymagany” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „Potwierdzenie”  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „Parametr wymagany” występuje  wartość liczbowa  Wykonawca w kolumnie „Parametr oferowany” wpisuje wartość liczbową określającą parametr oferowanego urządzenia.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji | 2021 r. |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | Tak |  |  |
| 3 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu | Tak |  |  |
| Generator |  |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/50 Hz |  |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |  |
| 3 | Moc generatora | ≤3,5 kW - ≥2,5 kW |  |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | ≥40 kHz |  |  |
| 5 | Prąd dla trybu fluoroskopii ciągłej (nie radiografii) | ≥12 mA |  |  |
| 6 | Prąd dla trybu fluoroskopii pulsacyjnej | ≥25 mA |  |  |
| 7 | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |
| 8 | Prąd radiografii konwencjonalnej i cyfrowej | ≥20 mA |  |  |
| 9 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose | Tak |  |  |
| 10 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | ≥40 kV - 110 kV |  |  |
| 11 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |  |
| 12 | Skopia pulsacyjna | ≤ 8 pulsów/s |  |  |
| 13 | Fluoroskopia ciągła | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość uruchomienia skopii ciągłej przy pomocy włącznika | Tak |  |  |
| Lampa X-Ray |  |  |  |
| 1 | Lampa dwuogniskowa | Tak |  |  |
| 2 | Totalna filtracja | ≥ 3,3 mm Al. |  |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody | ≥ 76 kHU |  |  |
| 4 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 37 kHU/min |  |  |
| 6 | Kolimator typu IRIS | Tak |  |  |
| 7 | Kolimator szczelinowy z rotacja | Tak |  |  |
| 8 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |  |
| Wózek z ramieniem C |  |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia C | ≥ 66 cm |  |  |
| 2 | Odległość kołpak-wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | ≥ 78 cm |  |  |
| 3 | Odległość SID | ≥ 100cm |  |  |
| 4 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20 cm |  |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 44 cm |  |  |
| 6 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (WigWag) | ±12,5( |  |  |
| 7 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |  |
| 8 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | ±205( |  |  |
| 9 | Zakres ruchu orbitalnego | ≥ 120( |  |  |
| 10 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |  |
| 11 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |
| 12 | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji (ustawienie lampa na górze) | Tak |  |  |
| 13 | Uchwyty na łuku C do pozycjonowania ramienia C (2 pary) | Tak |  |  |
| 14 | Pojedyncza dźwignia służąca do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym z obu stron aparatu, aretaż kół względem osi stołu z możliwością zahamowania | Tak |  |  |
| 15 | Do pracy pedał nożny z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny | Tak |  |  |
| 16 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  |  |
| 17 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu montowany na wózku | Tak |  |  |
| 18 | Panel min. 10” z możliwością obrotu o min. 260(. Rozdzielczość panelu dotykowego min. 1280x800 | Tak |  |  |
| 19 | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu, min.: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający z a detekcję układu kostnego - filtr szumów | Tak |  |  |
| 20 | Szerokość wózka ramienia C | ≤ 79 cm |  |  |
| 21 | Waga wózka z ramieniem C | ≤ 310 kg |  |  |
| 22 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) | Tak |  |  |
| 23 | Wyważony układ ramienia C w każdej pozycji | Tak |  |  |
| Wzmacniacz obrazu |  |  |  |
| 1 | Średnica nominalna | ≥ 9” |  |  |
| 2 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | ≥ 3 |  |  |
| 3 | Rozdzielczość kamery CCD | ≥1024x1024 |  |  |
| 4 | Współczynnik DQE | ≥65% |  |  |
| 5 | W pełni cyfrowy przekaz obrazu | Tak |  |  |
| Monitor, tor wizyjny |  |  |  |
| 1 | Monitor umieszczony na wspólnym wózku z ramieniem C z prezentacją jednoczasową obrazu żywego i referencyjnego w pełnej wielkości, w pełnym formacie (nie miniatury) obraz żywy i referencyjny | Monitory, rozdzielczość ≥1920x1080 i luminancji ≥600 cd/m2 |  |  |
| 2 | Monitor | Przekątna monitora ≥27” |  |  |
| 3 | Możliwość wyświetlania mozaiki zdjęć na monitorze głównym, podczas wyświetlania 2 obrazów w pełnym rozmiarze | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia monitora ze wszystkich czterech stron systemu. Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu. | Tak |  |  |
| 5 | Min. 5 punktów swobody ustawienia monitora | Tak |  |  |
| 6 | Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania | Tak |  |  |
| 7 | Zakres ruchu monitora w osi pionowej bez zmiany wysokości kolumny | ≥ 35 cm |  |  |
| 8 | Zakres regulacji monitora | - 25( do +5( |  |  |
| 9 | Kat widzenia obrazu | ≥ 175( |  |  |
| 10 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | Tak |  |  |
| 11 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | ≥ 16 obrazów |  |  |
| 12 | Matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu | ≥ 1k x 1k ≥ 32 bit |  |  |
| 13 | Pojemność pamięci na dysku twardym | ≥ 100 000 obrazów |  |  |
| 14 | Archiwizacja przez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak |  |  |
| 15 | Archiwizacja obrazów w formacie JPG, RAW, bądź BMP, z możliwością rozbudowy o archiwizacje poprzez USB obrazów w formacie DICOM z automatycznym dogrywaniem przeglądarki zdjęć | Tak |  |  |
| 16 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |  |
| 17 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |  |
| 18 | ZOOM | ≥ x 4 |  |  |
| 19 | Cyfrowe obracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze, obraz lustrzany, obraz lustrzany | Tak |  |  |
| 20 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |  |
| 21 | Średnica widocznego obrazu | ≥ 29 cm |  |  |
| 22 | Obrazowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie metalu w polu operacji | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczne dopasowanie obszaru badania | Tak |  |  |
| 24 | Bezpośredni pomiar dawki promieniowania | Tak |  |  |
| 25 | Raport dawki pacjenta | Tak |  |  |
| 26 | Możliwość ustawienia wartości granicznej dawki do zabiegu | Tak |  |  |
| 27 | Aparat spełnia swoje funkcje zarówno w wersji kompaktowej, jak i w opcji z dodatkowym wózkiem | Tak |  |  |
| 28 | Tryb czuwania aktywny przez min. 5 minut po odłączeniu od zasilania, umożliwiający przemieszczenie systemu bez ponownego uruchamiania i konfigurowania | Tak |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 2 | Dodatkowy wózek z monitorem | Przekątna ≥ 27”, rozdzielczość ≥1920x1080 i luminancji ≥600 cd/m2 |  |  |
| 3 | Waga dodatkowego wózka | ≤ 85 kg |  |  |
| 4 | Wskaźnik laserowy na wzmacniaczu obrazu | Tak |  |  |