Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

Przedmiot zamówienia: Łóżko medyczne hydrauliczne – 20 szt.

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2020 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1020 mm (+/- 10 mm), (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. W części wezgłowia krążki 2 osiowe, chroniące w pionie i poziomie. | TAK |  |
| 5. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 6. | Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Leże wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o grubości pręta 5mm odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 20), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 40° (±2°). | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia wyraźnie oznaczona kolorem czerwonym umieszczona od strony nóg. Zakres: Trendelenburg min. 0-160 Anty- Trendelenburg min. 0-160 | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Autoregresja oparcia pleców wynosząca min 8cm | TAK |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą oddzielnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 15. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 400 - 850 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignia regulacji umieszczona po obu stronach leża | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą min. 140mm umożliwiająca wjazd podnośników pacjenta | TAK |  |
| 18. | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Elementy wyposażenia łóżka:. - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. – 20 szt. - Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – 10 szt. - Uchwyt uniwersalny – 5 szt. -Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo – 10 szt. | Tak |  |
| 20. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | TAK PODAĆ |  |
| 21. | WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

………………………………………………………

data pieczątka i podpis Wykonawcy

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej – 1 szt.

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:2020 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w projektor z kamerą laserową, emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami w czasie rzeczywistym, bez opóźnień dostosowując się do ruchu pacjenta oraz w soczewkę projekcyjną i szczelinę (okno) lasera na spodzie urządzenia | TAK |  |
| 4. | Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 10-45 cm nad ciałem pacjenta | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” (tryb odwróconego obrazu) w tonacji koloru zielonego z płynną zmianą wielkości obrazu i trybem obrazowania żył położonych głębiej | TAK |  |
| 6. | Tryby iluminacji naczyniowej pozwalające na obrazowanie ogólnej mapy żył oraz na obrazowanie szczegółowej mapy żył ze wskazaniem odpowiedniego miejsca wkłucia | TAK |  |
| 7. | Możliwość ustawienia czasu projekcji i automatycznego wyłączenia urządzenia – urządzenie przystosowane do pracy ciągłej | TAK |  |
| 8. | Regulacja intensywności projekcji obrazu naczyń krwionośnych w trzech zakresach | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w membranowe, gładkie przyciski funkcyjne ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz OLED (min. 1,45”), wskazujący aktualny stan baterii, ustawiane funkcje urządzenia oraz ewentualne błędy i alerty | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Wygodny, wyczuwalny przycisk włączenia i skanowania umiejscowiony z boku urządzenia (intuicyjna obsługa jednym przyciskiem) | TAK |  |
| 12. | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3200 mAh | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w port serwisowy USB/ microUSB do szybkiej diagnostyki serwisowej | TAK |  |
| 14. | Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z zasilaczem | TAK |  |
| 15. | W zestawie kompatybilny dwuramienny statyw z regulacją wysokości osadzony na stabilnej 5-cio kołowej z min. 2 hamulcami podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia z samozatrzaskową, ruchomą w zakresie 360° głowicą zabezpieczającą iluminator przed upadkiem – statyw z wbudowaną bezprzewodową ładowarką oraz kuwetą do przewozu materiałów pomocniczych | TAK |  |
| 16. | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50 (+/-10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Waga urządzenia: max. 300 g | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 150 min. | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 60 | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Warunki pracy: - temperatura – od 50C do 350C (+/- 20C) - wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Warunki transportu i przechowywania: - temperatura – od -20°C do 50°C (+/- 20C) - wilgotność – od 5% do 85% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Urządzenie laserowe (laser klasy 1), w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC bezpieczne dla pacjenta i personelu. | TAK |  |
| 24. | Emitowana długość fali: 520nm i 830nm 485nJ i 270nJ na impuls w serii - bezpieczna procedura iluminacji naczyń zgodna z normą EN/IEC 60825-1:2014 | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Możliwość używania urządzenia w strefach 1,2 i 3 środowiska magnetycznego MRI | TAK PODAĆ |  |
| 26. | W zestawie min. 5 szt. dedykowanych nakładek ochronnych na urządzenie i ramię statywu zabezpieczających przed zakażeniami krzyżowymi, zapewniające optyczną przejrzystość bez uszczerbku dla jakości obrazowania mapy żył – nakładki biologiczne czyste pakowane w zestaw folia/papier. | TAK |  |
| 27. | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK PODAĆ KLASĘ |  |
| 28. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający | TAK |  |
| 29. | Wpis (zgłoszenie) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 30. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na urządzenie i akcesoria pomocnicze | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

………………………………………………………

data pieczątka i podpis Wykonawcy

Zadanie 3

Przedmiot zamówienia: Stół operacyjny  z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: nie starszy niż 2012 w przypadku zaoferowania stołu rekondycjonowanego Rok produkcji: 2020 w przypadku zaoferowania stołu nowego | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Stół jezdny z napędem elektrycznym, długość: 1800 mm (długość z segmentem przedłużającym od strony głowy: 2085 mm), szerokość: 518 mm (szerokość stołu nad szynami ślizgowymi: max. 560 mm), wysokość regulowana elektrycznie (bez tapicerki): min.: 594 ; max.:1056 mm, udźwig: 450 kg, blat przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, elektryczna regulacja położeni blatu: przechył pionowy – pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 30 °, przechył boczny 20°, przesuw wzdłużny 230 mm, segment oparcia pleców: 80° w górę, 40° w dół, segment nożny: 10° w górę, 90° w dół z możliwością regulacji niezależnie prawa lub lewa kończyna dolna, pozycja "0", (regulacja położenia i wysokości blatu pilotem połączonym ze stołem kablem i panel przycisków na obudowę kolumny stołu), zagłówek regulowany manualnie | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Dodatkowe elementy wyposażenia a. zagłówek szeroki do chirurgii ogólnej - 1 szt. b. segment do artroskopii barku z zagłówkiem typu "hełm" - 1 kpl. c. podpora boczna do endoprotezoplastyki stawu biodrowego z uchwytem mocowanym do szyny - 2 kpl. d. podpora anestezjologiczna z uchwytem stałym mocowanym do szyny - 1 szt. e. szyna przedłużająca regulowana - 2 szt. f. przystawka do wyciągu kończyny dolnej z wyciągiem stałym i regulowanym, z butami - 2 kpl. g. podpora do wyciągu kończyny dolnej - 1 szt. h. uchwyt do fiksacji stopy - 1 szt. i. wałek zaporowy - 1 szt. j .wałek pod stopę z uchwytem zaciskowym do szyny - 1 kpl. k. uchwyty do mocowania wyciągu kończyny dolnej - 1 szt. | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

………………………………………………………

data pieczątka i podpis Wykonawcy

Zadanie 4

Przedmiot zamówienia: Sterylizator plazmowy – 1 szt.

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferopwany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK PODAĆ |  |
|  | Komora prostokątna o objętości całkowitej 90 litrów (+/-5%). | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimalna głębokość komory 700mm Minimalna szerokość komory 380mm Minimalna wysokość komory 340mm | TAK |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej PN EN 1.4401(OH17N12M2T) lub lepszej | TAK |  |
|  | Generator plazmy zlokalizowany poza komorą sterylizacyjną (brak zakłócenia procesu w przypadku dotknięcia elektrod) | TAK |  |
|  | Plazma (sterylizacyjna) generowana w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru) (załączyć przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz generowania plazmy) | TAK |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. | TAK |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych 1Ø ×12 000mm. | TAK |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali 1Ø ×1 000mm | TAK |  |
|  | Brak konieczność stosowania busterów | TAK |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego | TAK |  |
|  | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces) | TAK |  |
|  | Brak koniczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru. | TAK |  |
|  | Wysokość załadunku naboju do sterylizatora poniżej 1100 mm. | TAK |  |
|  | Stężenie podczas wszystkich programów nie przekracza 50% (program przeznaczony do bezpiecznego sterylizowania endoskopów lub optyk) | TAK |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimum 3 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 55 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie. | TAK PODAĆ |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterowania minimum 5” z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). | TAK PODAĆ |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | TAK |  |
|  | Możliwość kontroli procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych. | TAK |  |
|  | Kontrola penetracji przy wykorzystaniu testu Helixa o przekroju 2 mm i długości 1,5 m | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego programu | TAK |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 1P+N+PE, 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1600x700x1000 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją | TAK |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności CE producenta | TAK |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny | TAK |  |
|  | 2 poziom załadunku w koszach (2 kosze na wyposażeniu urządzenia) | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

………………………………………………………

data pieczątka i podpis Wykonawcy