Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Sterylizator medyczny przelotowy parowy wraz z wyposażeniem

Sposób wypełniania tabeli:

1. w przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ/OPISAĆ)” wpisuje „TAK”

2. w przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK, opisać”, „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ/OPISAĆ)” wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego sterylizatora

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ / OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność komory 4 jednostki wsadu STE zgodne z normą PN EN 285. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora maksymalnie 1450 x 1850 x 1050 mm (szer. x wys. x gł.). | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory sterylizacyjnej ze względu na maksymalne wykorzystanie do posiadanego wsadu 650x650x710 (Szerokość x wysokość x głębokość) ± 10 mm | TAK, podać |  |
|  | Sterylizator przelotowy z możliwością pracy jako jednodrzwiowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej tylko od przodu. Brak dostępu serwisowego z boku urządzenia ze względu na ograniczenia miejsca instalacji. | TAK |  |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrzna szlifowana/polerowana elektromechanicznie, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury). Grubość ścian komory min. 8 mm | TAK |  |
|  | Płaszcz grzejny pełny zapewniający równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory oraz umożliwiający okresową wizualną inspekcję spawów. | TAK, podać |  |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory. Komora bez przewężeń. | TAK |  |
|  | Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana (w stopniu jak powierzchnia komory). Uszczelniane za pomocą uszczelki, dociskanej parą wodną. | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z bezpiecznym napędem elektrycznym -Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody | TAK, opisać |  |
|  | Wszystkie zawory parowe i wodne z napędem pneumatycznym wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK, opisać |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa o nastawie 3,5 bar ± 10% | TAK, podać |  |
|  | Oblachowanie czołowe (panele) wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI. Wszystkie elementy nagrzewające się izolowane niepylącą wełną oraz osłonięte blachą ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (załączyć stosowne oświadczenie zgodności na wezwanie Zamawiającego) – stosowną Deklarację zgodności Wykonawca dołączy do umowy | TAK |  |
|  | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub PN-EN 554 / EN 554 (port walidacyjny w komorze). Sterylizator oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć stosowne oświadczenie zgodności na wezwanie Zamawiającego) – stosowną Deklarację zgodności Wykonawca dołączy do umowy. | TAK |  |
|  | Sterylizator zapewnia możliwość sterylizacji w zakresie temperatur od 105°C do minimum 140°C oraz ciśnienia do 2,6 bar g | TAK, podać |  |
|  | Wytwornica pary elektryczna, własna, wbudowana w obrys sterylizatora, zasilana wodą demineralizowaną. Wykonanie kotła, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI. Izolowana termicznie. Wytwornica musi posiadać niezależny system sterowania i kontroli pracy wraz z czujnikami poziomu wody i ciśnienia. Moc grzałek w zakresie 21-25 kW (podać). Grzałki w wytwornicy pary wykonane z materiału odpornego na korozję – Incoloy lub stal nierdzewna | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary zaworem pneumatycznym bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Orurowanie wewnętrzne w całości wykonane ze stali nierdzewnej wraz z odwadniaczami pary, filtrami pary, zaworami zwrotnymi, zaworami pneumatycznymi. Wszelkie połączenia parowe izolowane materiałem niepylącym. | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego PLC produkowanego przez niezależnego dostawcę. | TAK, (podać producenta) |  |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. System monitorujący posiada drugi niezależny mikroprocesor PLC z wydrukiem parametrów podczas sterylizacji zgodnie z normą PN-EN285. | TAK |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. Kolorowy, dotykowy ekran sterowania po stronie załadowczej o przekątnej min. 7”, z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wykresem parametrów w czasie, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie komunikaty w języku polskim. Możliwość ponownego wgrania programu i ustawień zarówno do sterownika jak i panelu z zewnętrznej pamięci bez potrzeby wizyty serwisowej. Po stronie wyładowczej kolorowy wyświetlacz diodowy z przyciskami. | TAK |  |
|  | Manometry ciśnienia w komorze i w wytwornicy pary umieszczone w panelu czołowym po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej. Wydruk parametrów procesu trwały. Niedopuszczalny papier termiczny. Wydruk w języku polskim zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze) oraz wykres. (załączyć wydruk na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający pobranie danych archiwalnych cyklu sterylizacji na czołowej części obudowy. | TAK |  |
|  | Program Bowie Dick i test szczelności. Fabrycznie zainstalowanych min. 6 programów dla temperatur 121 i 134°C. | TAK |  |
|  | Min. 15 programów użytkownika umożliwiających programowanie ponad 50 różnych parametrów procesu sterylizacji w tym zakresy temperatury 121 - 134°C, poszczególnych faz programu (długość, kolejność itp.). | TAK, podać |  |
|  | Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy podzespołów i czujników. Podgląd pracy wyświetlany w formie aktywnego schematu podzespołów i czujników z możliwością testowania (funkcja włącz/wyłącz), (załączyć zdjęcie na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze szeregowe i/lub ethernet umożliwiające podłączenie do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Zasilanie wodą demineralizowaną, zmiękczoną, sprężone powietrze oraz energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc całkowita nie większa niż 26 kW. | TAK, podać |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory – 2 szt. - konstrukcja nośna wózka z profili ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy - mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego. | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory sterylizatora parowego umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt. - konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - dwie półki, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w co najmniej trzech różnych położeniach. Wózek nie wymagający systemu szyn w komorze sterylizatora. (załączyć na wezwanie Zamawiającego zdjęcie dna komory) | TAK |  |
|  | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. (załączyć oświadczenie na wezwanie Zamawiającego) | TAK, podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 mies. Gwarancja na komorę i jej stałe elementy na min 10 lat (załączyć oświadczenie producenta na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Wykonawca na czas dostawy, prac dostosowawczych oraz instalacyjnych ze względu na konieczność odłączenia oraz przestawienia jednego z posiadanych przez Zamawiającego sterylizatorów dostarczy sterylizator zastępczy o parametrach minimalnych podanych poniżej: mobilny, na kółkach z blokadą praca bez podłączeń do instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej z wbudowanymi zbiornikami na wodę demineralizowaną, wodę zimną i kondensat podłączenie do zasilania elektrycznego 400 V komora owalna, wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316 o pojemności min. 85 litrów, średnicy min. 380 mm i głębokości min. 750 mm posiadający własną wbudowaną wytwornicę pary o mocy co najmniej 9 kW Programy: co najmniej 5 programów fabrycznych w temperaturach 121 i 134°C, w tym program Prion Co najmniej 2 programy testowe: Test Próżni i Test Bowie & Dick (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | Zakres czynności i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy montażu nowego sterylizatora w pomieszczeniach Sterylizatorni: 1.Pierwsze drzwi o szerokości 160cm i wysokości 203 cm 2. Drugie drzwi o szerokości 110 cm i wysokości 203 cm 3. Korytarz o szerokości 127 cm 4. Trzecie drzwi o szerokości 80 cm, które trzeba będzie zdemontować wraz z ościeżnicą metalową uniwersalną i rozebraniem ścianki działowej z płyt gipsowo- kartonowych. 5. Ściankę działową ( łączna szerokość 325 cm) z oknem podawczym, którą należy zdemontować łącznie z oknem . Jest ona wykonana na stelażu z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie innych robót jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba. Ze względu na brak wolnego miejsca w pomieszczeniu należy przestawić obok (w nowe miejsce) autoklaw Cisa 3270 wraz z odłączeniem wszystkich instalacji i przyłączeniem w nowej lokalizacji. Powyższe przestawienie będzie wiązało się z koniecznością rozebrania ścianek działowych (wykonane z płyt gipsowo-kartonowych i ich odtworzeniem. Na potrzeby zainstalowania nowego autoklawu dostępne jest; 1.Zasilanie energetyczne z Rozdzielni Głównej (szafki bezpiecznikowej) – należy doprowadzić nowymi przewodami LYg 5 X25 mm2 umieszczonymi w suficie podwieszanym. 2.Powietrze sprężone z pomieszczenia Sprężarkowni położonego obok – należy doprowadzić nowymi przewodami umieszczonymi w suficie podwieszanym. 3.Woda zimna z instalacji umieszczonej w suficie podwieszanym. 4.Kanalizacja w podłodze w miejscu obok Autoklawu Cisa 3270. Całkowita szerokość robocza dostępna do ustawienia autoklawu wynosi 213 cm ( Szerokość między filarami 294 cm pomniejszona o szerokość autoklawu Cisa 3270 – 81 cm) Wysokość pomieszczenia do sufitu wynosi 250 cm. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu zainstalowania urządzenia. Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone elementy należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. |  |  |

Uwaga: BRAK SPEŁNIENIA „PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH STERYLIZATORA”  W JAKIMKOLWIEK PUNKCIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

…................................................................                                                                                                                ..........................................................

( miejsce i data )                                                                                                                                        ( pieczęć i podpis Wykonawcy )