# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 24.07.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych”

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach.

Stanowisko do znieczulenia ogólnego

- APARAT DO ZNIECZULANIA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ogólne |  |
| 1. | Możliwość pracy w małych pomieszczeniach. Ergonomiczne wymiary | TAK Max. 750 x 1400 x 250 mm |  |
| 2. | Waga | TAK Max. 70 kg |  |
| 3. | Zasilania sieciowe 230 V 50/60 Hz. | TAK |  |
| 4. | Czas pracy na akumulatorze przy zaniku zasilania | TAK Min. 30 minut |  |
| 5. | Aparat jezdny z min. 2 hamulcami na kołach oraz blatem do pisania. 2 szuflady. | TAK |  |
| 6. | Podwójne koła dla zapewnienia lepszej stabilności i kierunku jazdy | TAK |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej szpitala | TAK |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory | TAK |  |
| 9. | Szyna posiadająca przyłącza do jednego lub dwóch parowników | TAK |  |
| 10. | Aparat wyposażony w gniazda zasilające | TAK min. 4 |  |
| 11. | Możliwość zamontowania aparatu na kolumnie anestetycznej | TAK |  |
| 12. | Mechaniczny mieszacz gazów podający wybraną mieszaninę gazów (O2/N2O lub O2/AIR) | TAK min. 0,2 – 10 l/min |  |
| 13. | System ewakuacji gazów, usuwający nadmiar zużytych gazów z otwartego rezerwuaru | TAK |  |
| 14. | Ssak ze zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 1L-w komplecie 25 jednorazowych wkładów | TAK |  |
| 15. | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch anestetyków jednocześnie | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji i Parametry regulowane |  |  |
| 16 | V-CMV | TAK |  |
| 17. | P- CMV | TAK |  |
| 18. | PC - SIMV | TAK |  |
| 19 | VC - SIMV | TAK |  |
| 20 | PSV z wentylacją zastępczą | TAK |  |
| 21. | SPONT | TAK |  |
| 22. | Możliwość prowadzenia wentylacji manualnie | TAK |  |
| 23. | Ciśnienie szczytowe | TAK min. 5 - 70 cmH2O |  |
| 24 | Stosunek I:E | TAK Min. 1:0,3 do 1:6 |  |
| 25 | Częstość oddechów | TAK min. 4 - 100 odd/min. |  |
| 26 | PEEP | TAK min. 0 - 30cmH2O |  |
| 27 | Ciśnienie Plateau | TAK min. 0 do 95 % |  |
| 28. | Zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny hipoksemicznej– System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie min. ok. 25% | TAK |  |
| 29. | Obejście tlenowe by-pass o dużej wydajności | TAK min. 25L/min |  |
| 30. | Objętość oddechowa | TAK min. 70-1500 ml |  |
| 31. | Objętość minutowa | TAK min. 0 – 19l/min |  |
| 32. | Ciśnienie zastawki APL | TAK Min. 0- 70 cmH20 |  |
| 33. | Kompensacja dopływu świeżych gazów | TAK |  |
| 34 | Automatyczna kompensacja nieszczelności | TAK |  |
| 35 | Kompaktowy, ogrzewany układ okrężny z systemem „samodokującym” | TAK |  |
|  | Parametry Monitorowane |  |  |
| 36. | Ciśnienie Szczytowe | TAK |  |
| 37. | Ciśnienie Średnie | TAK |  |
| 38. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 39. | Ilości oddechów | TAK |  |
| 40. | Wbudowany moduł gazów anestetycznych wraz z funkcją monitorowania wydechowego stęż. % HAL, ENF, IZO, SEV, DES Analiza MAC | TAK |  |
| 41. | Monitorowanie tlenu | TAK |  |
| 42. | Zakres pomiarowy | TAK 18 do 100 % O2 |  |
| 43. | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 44. | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 45. | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 46. | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 47. | Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| 48. | Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 49. | Alarm braku zasilania | TAK |  |
| VI. | Inne wymagania |  |  |
| 50. | Ekran kolorowy | TAK min. 8,4” |  |
| 51 | Rozdzielczość ekranu | TAK Min. 640 x 480 |  |
| 52. | Możliwość wyświetlania krzywych | TAK |  |
| 53 | Pochłaniacz CO2 | TAK Min. 2,4 L |  |
| 54. | Funkcja trybu Stand-By | TAK |  |
| 55. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 56. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 57. | Paramagnetyczny czujnik tlenu (nie wymagający okresowej wymiany) | TAK |  |
| 58. | Wbudowane czujniki przepływu wewnątrz aparatu. Dodatkowo możliwość korzystania z zewnętrznych czujników przepływu | TAK |  |

- MONITOR PACJENTA

| l p. | Wyszczególnienie | Wartość wymagana (graniczna) | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| KARDIOMONITOR |
| 1 | Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| EKG |
| 2 | Odprowadzenia EKG: 3,5 z możliwością rozbudowy o12 |  |  |
| 3 | Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 4 | Wzmocnienie przebiegu EKG: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość: 1 ud/min | TAK |  |
| 7 | Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. | Podać |  |
| 8 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja | Podać |  |
| 9 | Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV | TAK |  |
| 10 | Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii | TAK |  |
| 11 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | TAK |  |
| 12 | Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG | TAK |  |
| 13 | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 15 | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. | TAK |  |
| NIBP |
| 16 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 17 | Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg | TAK |  |
| 18 | Dokładność pomiaru: +/-5mmHg | TAK |  |
| 19 | Zakres pulsu z NIBP: min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 20 | Możliwość pomiaru ciągłego | TAK |  |
| 21 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
| 22 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | TAK |  |
| 23 | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| SpO2 |
| 24 | Metoda pomiaru | podać |  |
| 25 | Zakres pomiaru: min. 0-100% | TAK |  |
| 26 | Dokładność pomiaru +/- 2 bpm | TAK |  |
| 27 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
| 28 | Alarmy | TAK |  |
| 29 | Zakres pulsu: min. 30-250 bpm | TAK |  |
| 30 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| TEMPERATURA |
| 31 | Zakres pomiaru: min. 0-50 (C | TAK |  |
| 32 | Dokładność pomiaru: +/- 0,1 (C | TAK |  |
| 33 | Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 (C | TAK |  |
| 34 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| 35 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |
| 36 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
| 37 | Zakres pomiaru: min. 2-150 odd./min. | TAK |  |
| 38 | Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm | TAK |  |
| 39 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 40 | Alarmy bezdechu w granicy min.5-40 sekund | TAK |  |
| 41 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| EKRAN |
| 42 | Typ: TFT min. 10,4” | TAK |  |
| 43 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |  |
| 44 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych | TAK |  |
| 45 | Wyświetlane krzywe – podać | Podać |  |
| 46 | Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 47 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| TRENDY |
| 48 | Pamięć trendu min 120 godz. | TAK |  |
| 49 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |
| 50 | Temperatura pracy | Podać |  |
| INNE PARAMETRY |
| 51 | Waga: max 5 kg | TAK |  |
| 52 | Klasa szczelności min. IPX1 | TAK |  |
| 53 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny | TAK |  |
| 54 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |  |
| 55 | Osłona suwakowa zabezpieczająca gniazdo NIBP przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka kardiomonitora. | TAK |  |
| 56 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. | TAK |  |
| 57 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 58 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 59 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego | TAK |  |
| 60 | Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego | TAK |  |
| 61 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. Możliwość bezprzewodowej komunikacji ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
| 62 | Inwazyjny pomiar ciśnienia –w komplecie dwa tory pomiarowe | TAK |  |
| 63 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego-zewnętrzny moduł pomiarowy | TAK |  |
| 64 | Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane (rzut serca C.O., etCO2 w strumieniu głównym oraz bocznym, nieinwazyjny rzut serca ICG, drukarka termiczna). | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 65 | Akcesoria (dla kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP – 3 szt. - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - kabel EKG 3-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy -kabel interfejsowy oraz przetwornik do pomiaru ciśnienia inwazyjnego | Podać |  |

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza w/w sprzęt o ile nie zmienia on warunków specyfikacji podanej w SIWZ i spełnia wszystkie jego zapisy.

Pytanie 2

Monitor Pacjenta- Pkt. 62-Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności monitora pacjenta z monitorami serii InfinityDelta? Takie rozwiązanie ogranicza Zamawiającemu wszelkie możliwości współpracy z innymi firmami niż firma Dräger.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmieni zapisów specyfikacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby stanowisko do znieczulenia ogólnego było nowe, nie powystawowe lub egzemplarz demo z datą produkcji nie wcześniejszą niż rok 2014 ?

Odpowiedź 3

Zgodnie ze specyfikacją zamawiający wymaga by sprzęt był z datą produkcji min. rok 2013.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat do znieczulania posiadał pomiar O2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego? Takie rozwiązanie jest dużo bardziej korzystniejsze dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych a dodatkowo minimalizuje obsługę serwisową aparatu.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza aby aparat do znieczulania posiadał pomiar O2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

LORO SP ZOZ 
w Świebodzinie

Dr n. med. Marcin Sergiew