Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MYJNIA DO KACZEK I BASENÓW 1 SZT. –ZADANIE 2

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): …………………………………………………………………………..

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK, podać |  |
|  | Model wolnostojący (nie wiszący), z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia | TAK |  |
|  | Pojemność komory minimalna: - jeden basen z pokrywką + jedna kaczka - trzy kaczki (możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55cm oraz butli od ssaków, małych misek itp.) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | TAK |  |
|  | Konstrukcja komory, drzwi, rama ze stali kwasoodpornej AISI316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo | TAK, podać |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników i spoin. Komora wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie. | TAK |  |
|  | Komora izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm | TAK |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 50dB | TAK, podać |  |
|  | System natryskowy komory wyposażony w minimum 12 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych. | TAK, podać |  |
|  | Główna dysza myjąca usytuowana na tylnej ścianie komory w sposób zapewniający mycie wewnętrznych powierzchni basenów podłużnych. | TAK |  |
|  | Dysza główna bez ruchomych elementów teleskopowych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. | TAK |  |
|  | Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne). | TAK |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu – drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93°C włącznie (z możliwością uzyskania dezynfekcji termicznej A0=6000) | TAK, podać |  |
|  | Możliwością uzyskania poziomu dezynfekcji termicznej A0=6000 | TAK |  |
|  | Minimum 4 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą czterech oddzielnych przycisków. | TAK |  |
|  | Panel sterujący z przyciskami dotykowymi (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”) | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzno-tekstowy LCD informujący o: typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0, błędach. | TAK, podać |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | TAK |  |
|  | Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej. | TAK |  |
|  | Czas programów mycia i dezynfekcji 5-8 minut | TAK, podać |  |
|  | Program mycia krótki o czasie do 3 minut | TAK |  |
|  | Zużycie wody w programach maksymalnie do 40 litrów/cykl. | TAK, podać |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących. | TAK |  |
|  | System suszenia wsadu strumieniem powietrza wyposażony w filtr HEPA | TAK |  |
|  | Wyposażona w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych krajowych o długości 55 cm. Możliwość wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 32. | Konstrukcja kosza załadowczego powodująca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory. | TAK |  |
| 33. | Sterownik mikroprocesorowy. | TAK |  |
| 34. | Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wielolinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii | TAK |  |
| 35. | Port USB do komunikacji z PC. | TAK |  |
| 36. | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10000 cykli. | TAK |  |
| 37. | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. | TAK |  |
| 38. | Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury. | TAK |  |
| 39. | Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 4,0kW wyposażona w czujnik elektroniczny poziomu wody. Czujnik poziomu podłączony do układu sterowania. | TAK, podać |  |
| 40. | Pompa dozująca płynny środek myjąco – odkamieniający. | TAK |  |
| 41. | Pompa dozująca płynny środek odkamieniający dla wytwornicy pary. | TAK |  |
| 42. | Dodatkowa pompa do detergentu myjącego | TAK |  |
| 43. | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy | TAK |  |
| 44. | Wydajność pompy myjącej minimum 400l/min | TAK, podać |  |
| 45. | Wymiary urządzenia maksymalne: - szerokość 600 mm - głębokość 450 mm - wysokość 1800 mm | TAK, podać |  |
| 46. | Odpływ kanalizacyjny w myjni 100mm. Myjnia wyposażona w rurę odpływową. | TAK |  |
| 47. | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego) | TAK |  |
| 48. | Myjnia wyposażona w przyłącze wody ciepłej i zimnej (w zestawie komplet węży zasilających) | TAK |  |
| 49. | Przyłącze elektryczne 400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim. | TAK |  |
| 50. | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego. | TAK |  |
| 51. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 52. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 53. | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 - certyfikat zewnętrznej instytucji. | TAK, podać |  |
| 54. | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC - certyfikatem CE. | TAK, podać |  |
| 54. | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | TAK/ podać nazwę i adres |  |
| 55. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |
| 56. | Zakres czynności i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy montażu myjni do kaczek i basenów w pomieszczeniach Sali pooperacyjnej: 1.Demontaż istniejącej myjni do kaczek z instalacjami wymagającymi deinstalacji. 2.Roboty wykończeniowe wewnętrzne (szpachlowanie, obróbki ścian, malowanie, itp.). 3.Wywóz gruzu z terenu budowy. 4.Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zakupioną myjnię do kaczek wraz z pomiarami elektrycznymi. 5.Wykonanie nowych instalacji zasilających myjnię do kaczek. 6.Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich zdemontowanych lub uszkodzonych elementów na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu instalacji myjni do kaczek i basenów. |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy