Świebodzin, dn. 06.09.2016 r.

Znak sprawy ZP.ZO.56.2016

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny-II postępowanie.

Wyjaśnienia na zadane pytania – zadanie 1 urządzenie do ogrzewania płynów i krwi

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego stosowania wymiennych profili grzewczych, z profilem grzewczym umieszczonym wewnątrz urządzenia, z regulacją temperatury w zakresie: 30-41°C, z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska, wyposażony w czytelny wyświetlacz LED, podający aktualną temperaturę ogrzewania, kompatybilny z drenami 3,00-4,00 mm, o wydajności do 12 ml/min.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego stosowania wymiennych profili grzewczych, z profilem grzewczym umieszczonym wewnątrz urządzenia, z regulacją temperatury w zakresie: 37-42°C,z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska, wyposażony w czytelny wyświetlacz LED, podający aktualną temperaturę ogrzewania, kompatybilny z drenami 3,50-5,00 mm, o wydajności do 16 ml/min

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego stosowania wymiennych profili grzewczych, z profilem grzewczym umieszczonym wewnątrz urządzenia, o ustalonej, stałej temperaturze grzania na poziomie 39°C, z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska, wyposażony w czytelny wyświetlacz LED, podający aktualną temperaturę ogrzewania, kompatybilny z drenami 4,00-7,00 mm, o wydajności do 20 ml/min.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości wykorzystania zasilania bateryjnego

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości wykorzystania zasilania bateryjnego.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.