Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 7 – SZYNA CMP DO ĆWICZEŃ KOŃCZYNY DOLNEJ RUCHEM CIĄGŁYM BIERNYM – 4 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny i fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dla dzieci z zakresem wymiarów uda od 31cm do 49 cm i podudzia od 25cm do 57cm i wzrostem od 120cm do 205cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych (oparcia kończyn z elastycznego tworzywa z certyfikatem). | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w stawie biodrowym 0 – 115 stopni. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres ruchu w stawie kolanowym -10, 0 , 120 stopni. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego i grzbietowego bez ograniczeń, a inwersja/ewersja od 40 do 40 stopni. | TAK |  |
|  | Automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu. | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości pracy, automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy, stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. | TAK |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów z pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną i zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowaniem przebiegu ruchu. | TAK |  |
|  | Aparat zgodny z normą IEC60601-1-2:2014i IEC60601-1-11:2010 | TAK |  |
|  | Waga 11 kg |  |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50/60 Hz przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II. |  |  |