Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3 – CIEPLARKA DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH – 1 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niedemonstracyjne niepowystawowe. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki. | TAK |  |
| 3 | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | TAK |  |
| 4 | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej. | TAK |  |
| 5 | Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | TAK |  |
| 7 | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry. | TAK |  |
| 8 | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | TAK |  |
| 10 | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | TAK |  |
| 11 | Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | TAK |  |
| 13 | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | TAK |  |
| 14 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | TAK |  |
| 15 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 17 | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 18 | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie. | TAK |  |
| 19 | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. | TAK |  |
| 20 | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze. | TAK |  |
| 21 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | TAK |  |
| 22 | Tryb czuwania (stand by). | TAK |  |
| 23 | Pojemność komory: 30l netto (36l brutto). | TAK, PODAĆ |  |
| 24 | Maksymalne obciążenie komory: 25 kg. | TAK |  |
| 25 | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L. | TAK |  |
| 26 | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C). | TAK, PODAĆ |  |
| 27 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | TAK, PODAĆ |  |
| 28 | Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (S x W x G). | TAK, PODAĆ |  |
| 29 | Waga: 21 kg. | TAK, PODAĆ |  |
| 30 | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | TAK |  |
| 31 | Moc grzałki: 400 Wat. | TAK, PODAĆ |  |
| 32 | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 15 - 25 °C. | TAK |  |
| 33 | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK |  |
| 34 | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK |  |
| 35 | Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. | TAK |  |
| 36 | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. | TAK |  |
| 37 | System dezynfekcji UV-C. | TAK |  |