Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 5 – APARAT DO OPERACJI W NIEDOKRWIENIU – PODWÓJNY ZASILACZ DO OPASEK ZACISKOWYCH – 2 zestawy

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu | TAK |  |
|  | Automatyczne ustalenie minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika zewnętrznego, podłączanego do pacjenta (LOP) | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 6 godzin | TAK |  |
|  | Wewnętrzny, wizualny i głosowy, elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 8,4” | TAK |  |
|  | Wyświetlanie zadanej i bieżącej wartości ciśnienia na jednym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Dwa niezależne kanały : pomiar ciśnienia i insuflacji | TAK |  |
|  | Możliwość operacji w bloku Biera | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek wskazanych np. w przypadku nosicieli HIV, HCV | TAK |  |
|  | Autodiagnostyka podczas włączania | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia w opaskach 50-600 mmHg w przyrostach co 1 mmHg | TAK |  |
|  | Waga maksymalna 7,5 kg +/-0,2 kg | TAK,PODAĆ |  |
|  | Przewód sieciowy | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Mankiet wielorazowy cylindryczny długość: 20cm-107 cm, szerokość: 7cm-10cm, dwa porty, pojedyncza komora – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet wielorazowy konturowy długość: 30cmx76 cm, szerokość: 15cm, dwa porty, pojedyncza komora – 2 szt. | TAK |  |
|  | LOP – czujnik ciśnienia okluzji - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewody ciśnieniowe aparat mankiet , dwa kanały – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rękawy pod mankiet ciśnieniowy op. 10 szt. | TAK |  |