Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MYJNIA DEZYNFEKTOR 1 SZT. – ZADANIE 3

| Myjnia dezynfektor przelotowa, pojemność komory 12 tac narzędziowych Producent: …………………….………….. Typ: ………………………………………….. Rok produkcji: …………………………… Ilość sztuk: 1 Sposób wypełniania tabeli: 1.W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje „TAK”, 2.W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK, podać” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia. |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej PN EN 1.4404 (AISI 316L) lub lepszej gatunkowo o grubości minimum 1,25 mm. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi uchylne tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory. Drzwi wykonane ze szkła podwójnego, hartowanego. Doszczelnianie uszczelki komory bezpośrednio do szklanej powierzchni drzwi | TAK |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku i rozładunku myjni, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900mm | TAK |  |
|  | Szerokość myjni maksymalnie 700 mm (konstrukcja myjni nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego, konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania prac serwisowych) | TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory na wózku załadowczym: 12 tac narzędziowych o wymiarach 540x240x70 (±5mm) | TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory myjącej, co najmniej 220 litrów. | TAK, podać |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i kontenerów sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory minimum 18kW | TAK |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK |  |
|  | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku(automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu) | TAK |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej, zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. Uruchomienie dodatkowego płukania wstępnego w przypadku pojawienia się piany w komorze | TAK |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej | TAK |  |
|  | Możliwość zadania temperatury wody pobieranej z instalacji dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej | TAK |  |
|  | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej, poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu), mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach |  |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną (demineralizowaną) | TAK |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 40mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz konieczność serwisowania) | TAK |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - wydajność pompy minimum 600dm3/min., - monitoring ciśnienia za pompą myjącą, - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, - pompa oraz cały układ orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy, - czujnik ciśnienia wytwarzanego przez pompę myjącą z alarmem w przypadku braku ciśnienia wytwarzanego przez pompę | TAK |  |
|  | Wydajność pompy myjącej minimum 650 l/min | TAK, podać |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozowania środka bezpośrednio z panelu sterowania w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Utrzymanie stałego natężenia roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory | TAK |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość dozowanego preparatu podana na wydruku | TAK |  |
|  | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator) | TAK |  |
|  | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu, niezależnie od wielkości załadunku komory | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę procesu nie przekraczające 25 litrów | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze RS485 oraz 232 lub RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | TAK |  |
|  | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej i wyładowczej) Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażenia w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu, zlokalizowany poza wyświetlaczem | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie wyładowczej) | TAK |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego) | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego | TAK |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w temp. 93°C (A0 minimum 3000) i termiczno - chemicznej w temp. 55°C | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji A0 – 12000 | TAK |  |
|  | Czas procesu producenckiego zwalidowanego programu, składającego się z faz: - mycie wstępne, - mycie zasadnicze, - płukanie, - dezynfekcja termiczna A0=3000, - efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883 dla załadunku o wadze 80kg, nie przekraczające 40 minut. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą PN EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 w raporcie procesu. | TAK |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji, minimum 12, w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu dotykowego sterownika | TAK |  |
|  | Program samodezynfekcji myjni – dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze min. 93°C, uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia, dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu | TAK |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130°C włącznie. Możliwość nastawy czasu w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 320m3/h | TAK |  |
|  | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego zintegrowanej suszarki powyżej 320m3/h | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana suszarka wyposażona w minimum dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym ostatni stopień filtr absolutny | TAK |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego zintegrowanej suszarki powietrza używanego do suszenia | TAK |  |
|  | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: - chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji i zawilgocenie układu wentylacyjnego), - odprowadzenie kondensatu (skroplin) oparów po stronie maszyny, - odzysk ciepła suszenia oraz wody chłodzącej | TAK |  |
|  | Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewu wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temperatura podgrzewu min. 93°C) | TAK |  |
|  | Bojler zainstalowany ponad komorą myjącą urządzenia, zapewniający bezciśnieniowy, grawitacyjny, całkowity spust wody z bojlera do komory myjącej | TAK |  |
|  | Silnik suszarki inwerterowy | TAK |  |
|  | Powierzchnia myjni wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa oraz uchwytu drzwi), których mycie jest utrudnione | TAK |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej tacy zarówno od góry jak i od dołu, system wózków wsadowych zapewniający przepływ wewnątrz mytych narzędzi oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych) | TAK |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory, umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | TAK |  |
|  | Przeszklone drzwi komory minimum 80% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi | TAK |  |
|  | Automatyczne elektryczne domykanie, doszczelnianie i ryglowanie drzwi komory myjni | TAK |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5l każdy | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia 2 pojemników 10 litrowych wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (wymagane oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | TAK |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN EN 15883-1 oraz PN EN 15883-2 | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu wanna cokołowa, fundament, obniżenie w posadzce | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, - wody zimnej, - wody demineralizowanej. Prędkość poboru wody minimum 40dm3/min. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
| Komplet wyposażenia dla 1 sztuki myjni dezynfektora: |
|  | Wózek załadowczy sześciopoziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych układanych na tacach narzędziowych, o pojemności 12 tac narzędziowych DIN 1/1 (480x250x50). Wysokość pomiędzy półką a ramieniem myjącym minimum 70mm (nie dopuszcza się przewężeń na wysokości elementami konstrukcyjnymi wózka). Wymiary poziomu myjącego minimalne (szer. x głęb.): 600x550mm (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm). Natrysk każdego poziomu z dołu i z góry za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu, pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Jedno przyłącze myjąco – suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem w trakcie trwania procesu). Wykonanie ze stali nierdzewnej minimum 304 według AISI – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek załadowczy trzypoziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych układanych na tacach narzędziowych, o pojemności 6 tac narzędziowych DIN 1/1. Wysokość pomiędzy półką a ramieniem myjącym minimum 170mm (nie dopuszcza się przewężeń na wysokości elementami konstrukcyjnymi wózka). Wymiary poziomu myjącego minimalne (szer. x głęb.): 600x550mm (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm). Natrysk każdego poziomu z dołu i z góry za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu, pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Jedno przyłącze myjąco – suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem w trakcie trwania procesu). Wykonanie ze stali nierdzewnej minimum 304 według AISI – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dokowany do myjni. Ilość – 2 szt. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Wyposażenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji (w tym pakiet materiałów zużywalnych) | TAK, podać |  |
|  | Doprowadzenie niezbędnych mediów do instalowanego urządzenia, min. woda ciepła, zmiękczona, demineralizowana, zasilanie elektryczne, wyciąg wentylacyjny | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie otworu w ścianie (z wykończeniem i zabudową ze stali nierdzewnej) pod instalację nowego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Demontaż/ montaż, przeinstalowanie urządzeń będących na stanie Oddziału Sterylizacji (1 myjnia narzędziowa) w miejscach wyznaczonych przez Osobę Koordynującą pracą Centralnej Sterylizacji | TAK, podać |  |
|  | Ewentualne doposażenie stacji uzdatniania wody po wykonanych oględzinach oraz zapoznaniem się ze specyfikacją posiadanego systemu stacji, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy dostawie: Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, Dokumentację techniczno – ruchową oferowanego urządzenia w wersji papierowej i elektronicznej, Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia urządzenia łącznie z pomiarem bezpieczeństwa elektrycznego | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada certyfikat CE potwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych oraz klasę wyrobu medycznego, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
|  | Możliwość używania środków różnych producentów w okresie gwarancji jak i po gwarancji. Bezpłatne przestawienie jak i ustawienie parametrów myjni przy zmianie rodzajów środków. | TAK, podać |  |
|  | Zakres czynności i robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy montażu myjni w pomieszczeniach Sterylizatorni: Demontaż zlewozmywaka wraz z instalacjami na oddziale sterylizacji. Prace ślusarskie związane ze skróceniem blatu stołu odkładczego na oddziale sterylizacji. Wykonanie otworu w ścianie z płyt suchej zabudowy dla zakupionej myjni narzędziowej, , zabudowanie i wykończenie powstałego otworu blachą o odpowiedniej wytrzymałości na działanie środków myjących i odkażających.. Wykonanie odpływu w posadzce dla myjni narzędziowej. Roboty wykończeniowe wewnętrzne (szpachlowanie, obróbki ścian, malowanie, itp.). Wywóz gruzu z terenu budowy. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zakupioną myjnię narzędziową wraz z pomiarami elektrycznymi. Wykonanie nowych instalacji zasilających myjnię narzędziową. Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich zdemontowanych lub uszkodzonych elementów na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu instalacji myjni narzędziowej. |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy